# Учебный план

повышения квалификации

"Физико-химические методы анализа. Метод ионной хроматографии: теория и практика"

Цель:

Познакомить слушателей с теоретическими основами и практическими аспектами ионной хроматографии, в ходе практических занятий закрепить навык работы с оборудованием и программным обеспечением. Изложить принципы поиска неисправностей и способы их устранения.

Категория слушателей:

Инженеры, химики и другие заинтересованные специалисты, текущие и будущие пользователи ионных хроматографов компании Dionex (часть Thermo Scientific).

Срок обучения:  36 академ. часов

Форма обучения:  очная.

Режим занятий:  8 академ. час/день

| № п/п | Наименование разделов и тем | В том числе: |  |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего часов | Лекции | Практические занятия |  |
| 1. | Теоретические основы хроматографии и особенности ионной хроматографии. | 4 | 4 |  | опрос |
| 2. | Неподвижные фазы в ионной хроматографии. | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Детектирование в Ионной хроматографии. | 2 | 2 |  |  |
| 4. | Устройство ионохроматографической системы. | 4 | 4 |  | опрос |
| 5. | Сбор и обработка хроматографических данных в программном обеспечении. | 8 | 2 | 6 |  |
| 6. | Надлежащая лабораторная практика. | 8 | 2 | 6 | опрос |
| 7. | Основные трудности при эксплуатации ионного хроматографа и способы их устранения. | 6 | 2 | 4 |  |
| 8. | Итоговый контроль знаний - зачет | 2 |  |  | Тестирование |
|  | Итого часов: 36 (Тридцать шесть) часов | 36 | 18 | 16 |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

"Физико-химические методы анализа. Метод ионной хроматографии: теория и практика"

Введение. Исторический экскурс. Введение в курс.

Тема 1. Теоретические основы хроматографии и особенности ионной хроматографии.

Основные понятия и определения. Теория равновесной хроматографии. Размывание хроматографических пиков и их разрешение. Уравнение Ван-Деемтера. Общие подходы к оптимизации процесса хроматографического разделения веществ. Классификация хроматографических методов.

Тема 2. Неподвижные и подвижные фазы в хроматографии. Хроматографические сорбенты, их строение и свойства. Основные параметры и маркировка колонок. Особенности ионной хроматографии (ИХ). Механизмы разделения в ИХ. Параметры, определяющие удерживание. Элюоторопные ряды. Элюенты в ионной хроматографии. Градиентное и изократическое разделение в ИХ. Безреагентная ионная хроматография. Ионообменники, строение и свойства. Высокоэффективная ионная хроматография высокого давления.

Тема 3. Детектирование в ИХ. Функции хроматографа. Назначение детектора, основные характеристики - шум, дрейф, чувствительность и линейный диапазон. Принцип работы кондуктометрического детектора. Подавление фоновой электропроводности при кондуктометрическом детектировании. Виды и конструктивные особенности подавителей. Области применения кондуктометрического детектирования в ИХ. Зарядовый детектор. Области применения в ИХ. Принцип работы электрохимического детектора. Переменно токовый и постоянно токовый режимы, форма волны. Области применения в ИХ. Выбор оптимального электрода для конкретной аналитической задачи. Спектрофотометрические детекторы. Закон Ламберта-Бугера-Беера. Оптическая схема с/ф детектора. Косвенное детектирование. Области применения в ИХ. Масс-селективные детекторы в ИХ.

Тема 4. Устройство ионохроматографической системы. Насосы в ионной хроматографии, конструктивные особенности и применение. Инжектор. Способы ввода проб в инжектор. Автосамплеры. Пробоподготовка с помощью автосамплеров. Термостат колонок. Назначение и влияние на хроматографию. Кондуктометрический детектор с подавителем. Режимы регенерации подавителя. Генераторы элюента, конструктивные особенности и применение. Колонки-ловушки и их назначение. Защитная и аналитическая колонки.

Тема 5. Программное обеспечение. Основной функционал программного обеспечения: Управление хроматографом; Сбор и обработка данных (Качественный и количественный анализ и градуировка); Отчет; Архивное хранение данных; Оптимизация хроматографического разделения с помощью опции "Виртуальная колонка".

ПО Chromeleon 6.х: конфигурация хроматографа в ПО; назначение и создание программы "pgm"; назначение и создание метода "qnt"; назначение и создание последовательности "seq"; проверка и запуск последовательности; генерация и сохранение /печать отчета "rdf".

ПО Chromeleon 7.х: конфигурация хроматографа; пользовательский интерфейс: консоль и студия; инструменты детектирования пиков; назначение и создание инструментального метода; назначение и создание расчетного метода; создание последовательности; запуск последовательностей; генерация отчета.

Отличие версий 6.х и 7.х. Перенос данных из 6.х в 7.х.

Тема 6. Надлежащая лабораторная практика. Практические занятия. Включение и выключение хроматографа, рутинные действия. Профилактические действия. Планирование ЗиП. Валидация ИХ систем (опционально). Подготовка и проведение поверки. Консервация и реанимация хроматографа.

Тема 7. Основные трудности при эксплуатации ионного хроматографа и способы их устранения. Практические занятия.

Диагностика состояния и неисправностей: Принципы поиска неисправностей; Основные параметры, на которые следует обращать внимание; Методические и приборные проблемы.

Действия по устранению неисправностей: Поиск и устранение течи; 	Замены капилляров, фитингов, ферул; Замены фритов; Замены комплектующих (колонок, подавителей, картриджей и т.п.); Замены в головках насоса (опционально); Переборка инжекционного крана (опционально).

- Тема 6. Надлежащая лабораторная практика (продолжение). Теоретическая часть.

Принципы надлежащей лабораторной практики в части работы методом ионной хроматографии: Отбор и подготовка проб к ионохроматографическому анализу; Диапазон ожидаемых концентраций и выбор метода ввода и подготовки пробы. Особенности определения следовых концентраций; Правила эксплуатации и подготовка хроматографа к работе; Правила диагностики состояния и поиска неисправностей. Рабочий журнал событий.

Тема 8. Современное состояние ионной хроматографии.

Тенденции в технологии сорбентов и конструкции хроматографов.

Применение ионной хроматографии по отраслям (по выбору слушателей).

Тема 9. Зачет

Зачет в форме письменного теста.

Обсуждение результатов, обмен мнениями и опытом.

Подведение итогов.

Программа лекций и практических занятий подготовлена совместно со специалистами компании «Абакус Аналитические Системы ГмбХ». Ответственный: Зам. Главы Представительства Abacus GmbH Рыбакова Е.В.